## Slide 1: B Xpeed B Image Automatic Optimization
2016. 11. 29
Minyoung Eom

## Slide 2: CONTENTS
Concept
Overall Gain Auto Optimization
Parameter Description
BXPEED

## Slide 3: 1
개발 컨셉
1 Frame 기반 Auto Optimization.
Overall Gain : BF Bit Shift value Auto Setting (Bit shift value < 214)
Depth 에 따른 감쇠 Auto Time Gain Compensation : 1 Frame 기반
Linear Fitting 에 의한 Auto Time Gain Compensation
DR : Overall Gain 에 따른 DR 왜곡에 따른 보상

## Slide 4: 2
Overall Gain
BF_Out Bit-Shift-Value Auto Setting
  일정 시간동안 들어오는 신호 레벨의 Max Value 가 214 이하가 되도록
  Max 값 Setting
사용 파라미터 (BE FPGA Address)
NAME | Address | Description
RGT_BE_MAX_CALC_STARTnSTOP | 0xA0 | Max 값을 저장할 것인지 결정
RGT_BE_START_DEPTH_COUNT | 0xAE | Max 값의 Check 시작 지점
RGT_BE_END_DEPTH_COUNT | 0xAF | Max 값의 Check 끝 지점
RGT_B_BF_OUT_MAX_VALUE | 0xA2 | 실제 COUNT x 1024 샘플 중 최대값 저장 BF OUT
RGT_B_BF_OUT_MAX_VALUE | 0xB0 | 실제 COUNT x 1024 샘플 중 최대값 저장 BF OUT

## Slide 5: 2
Overall Gain
1 Frame 에 대한 Max 값을 찾기 위한 Delay Time 계산
  Delay time = 1/bPRF * sample_number * 1000 (ms) * AreaPercent

## Slide 6: 3
Parameter Description
Overall Gain Auto Optimization
NAME | TYPE | RANGE | DESCRIPTION
BAOPStartDepthMM | Unsinged short | 0 ~ | 한 스캔라인에서 Max 값을 찾기 위한 시작지점
BAOPEndDepthMM | Unsinged short | 0 ~ | 한 스캔라인에서 Max 값을 찾기 위한 끝지점
BAOPMaxAreaPercent | float | 0~1 | Max 값을 찾기 위한 영역 조절 파라미터
BAOPMaxShiftBit | int | 0~8 | 

## Slide 7: 3
Parameter Description
Time Gain Compensation Auto Optimization
NAME | TYPE | RANGE | DESCRIPTION
BAOPTGCAlpha | float | 0~1 | TGC Gain Curve 의 Max 값을 조절하는 Parameter
BAOPTGCBeta | float | 0~1 | TGC Gain Curve 의 Depth 축으로 gain 을 조절하는 파라미터
Time Gain Compensation Auto Optimization On / Off
  BAOPTGCAlpha = 0 일 때 OFF

## Slide 8: 3
Parameter Description
Depth에 따른 과도한 보상을 방지하기위한 Gain Function
Gain
Depth

## Slide 9: 3
Parameter Description
Dynamic Range Stretching
NAME | TYPE | RANGE | DESCRIPTION
BAOPDrsCdfMin | float | 0 ~ BAOPHsCdfMax | DR stretching 할 구간의 Min Value in CDF
BAOPDrsCdfMax | float | BAOPHsCdfMin ~ 1 | DR stretching 할 구간의 Max Value in CDF
BAOPDrsOnOff | BOOL | TRUE / FALSE | AOP Toggle 을 위한 Flag

## Slide 10: 3
Parameter Description
Dynamic Range Stretching
NAME | TYPE | RANGE | DESCRIPTION
BAOPDrsCdfMin | float | 0 ~ BAOPHsCdfMax | DR stretching 할 구간의 Min Value in CDF
BAOPDrsCdfMax | float | BAOPHsCdfMin ~ 1 | DR stretching 할 구간의 Max Value in CDF
BAOPDrsOnOff | BOOL | TRUE / FALSE | AOP Toggle 을 위한 Flag

## Slide 11: 3
Parameter Description
Dynamic Range Stretching On/Off
  BAOPDrsCdfMin = 0 , BAOPDrsCdfMax = 1 을 동시에 만족하면
  DRS OFF